## Sheet1
可用性任务分析
产品名称：骨科手术导航定位系统 |  |  | 产品型号：Navolution |  | 编写/日期： |  | 审核/日期：
文件号： MS-002.10W007 |  |  | 文件版本号：V1.1 |  | 批准/日期：
ID | UR_ID | 使用场景 | Task_ID | 步骤（任务分析） | 潜在的使用错误（原因） | 基于潜在用途的危害（危害） | 伤害 | 分析
例 | {可用性需求评估中识别出的UR_ID} | {使用场景描述，适用时包括操作场景、运输场景、安装场景、维护场景、报废场景} | 任务 ID | {描述该场景下具体的人机交互步骤，注：一个任务也可由多个步骤组成} | {描述潜在的使用错误，若使用错误的可能性极低，则描述为Rare} | {识别使用错误是否可能导致危险源或危害，填写yes/no} | {罗列可能导致的伤害（可参考伤害清单）} | {本文档分析的结果输出至RAC中进一步分析和控制，同时危害相关的使用场景将进行总结性评估(可行性确认)}
1 | UR0101 | 产品的初次现场安装调试 | Task0001 | 拆卸包装 | Rare | No | / | /
|  |  | Task0002 | 取出显示器Ⅰ，安装于操作台车上 | Rare | No | / | /
|  |  | Task0003 | 将操作台车主体引出的电源线与显示器Ⅰ后部接口连接 | Rare | No | / | /
|  |  | Task0004 | 取出显示器Ⅱ，安装在导航台车上 | Rare | No | / | /
|  |  | Task0005 | 取出吊臂，安装在导航台车上 | 安装不到位，悬臂吊臂易掉落 | Yes | 悬臂掉落，手术中断 | 将结果输出至RAC进行风险分析及控制； 对该场景进行可行性确认；
|  |  | Task0006 | 将相机安装在相机把手上，相机把手安装在吊臂末端 | 安装不到位，相机易掉落 | Yes | 悬臂掉落，手术中断 | 将结果输出至RAC进行风险分析及控制； 对该场景进行可行性确认；
|  |  | Task0007 | 将导航台车主体引出的信号线和电源线与显示器Ⅱ连接 | 接错接口 | No | / | /
|  |  | Task0008 | 将导航台车主体引出的信号线与双目相机连接 | Rare | No | / | /
|  |  | Task0009 | 将影增C臂机配准板安装在C臂机上 | 安装不到位，配准板容易掉落 安装不到位，影响配准精度 | Yes | 器械受损，影响调试进度 | 将结果输出至RAC进行风险分析及控制； 对该场景进行可行性确认；
|  |  | Task0010 | 将平板C臂机配准板安装在C臂机上 | 安装不到位，配准板容易掉落 安装不到位，影响配准精度 | Yes | 器械受损，影响调试进度 | 将结果输出至RAC进行风险分析及控制； 对该场景进行可行性确认；
|  |  | Task0011 | 从工具包中取出定位器，并装在末端控制器上，通过自锁机构固定 | Rare | No | / | /
|  |  | Task0012 | 从工具包中取出机械臂配准板，并安装在定位器上 | 安装不到位，配准板容易掉落 | Yes | 器械受损，影响调试进度 | 将结果输出至RAC进行风险分析及控制； 对该场景进行可行性确认；
|  |  | Task0013 | 从工具包中取出一级套筒，在通道处插入 | Rare | No | / | /
|  |  | Task0014 | 将导航台车与医院C形臂X光机通过网线连接在一起，接通电源。 | Rare | No | / | /
|  |  | Task0015 | 将执行台车拖至手术床合适位置，通过网线与导航台车连接，接通电源并按下“台车降”按钮，使台车底部支撑脚撑着地，脚轮悬空即可 | Rare | No | / | /
|  |  | Task0016 | 现场对系统进行精度调试 | Rare | No | / | /
|  |  | Task0017 | 完成后关闭系统 | Rare | No | / | /
2 | UR0600 UR0601 UR0602 UR0603 UR0604 UR0606 UR0607 UR0608 UR0609 UR0610 UR0611 UR0617 UR0801 | 手术规划、图像处理及可视化导航 | Task0018 | 启动操作台车、导航台车、执行台车的电源；启动机械臂 | Rare | No | / | /
|  |  | Task0019 | 登录软件，进入患者管理界面 | Rare | No | / | /
|  |  | Task0020 | 新增患者，输入患者信息，选择手术模式。选择二维-三维配准模式，执行Task0021-Task0055；选择纯二维模式，执行Task0023-Task0036、Task0038、Task0040-Task0055 | Rare | No | / | /
|  |  | Task0021 | 导入CT数据 | 导入CT有误，可能导致配准失败甚至配错椎体 | Yes | 可能导致患者受伤 | 将结果输出至RAC进行风险分析及控制； 对该场景进行可行性确认；
|  |  | Task0022 | 在CT中进行螺钉规划 | Rare | No | / | /
|  |  | Task0023 | 根据实际情况，选择定位器，选择C臂机配准板或机械臂配准板。选择C臂机配准板，执行Task0024-Task0030；选择机械臂配准板，执行Task0024-Task0025、Task0031-Task0035 | 配准板/定位器选择有误，导致X片注册失败/手术精度下降 | Yes | 导致患者受伤，手术延误 | 将结果输出至RAC进行风险分析及控制； 对该场景进行可行性确认；
|  |  | Task0024 | 安装、植入患者示踪器 | 患者示踪器植入不到位 | Yes | 导致患者受伤 | 将结果输出至RAC进行风险分析及控制； 对该场景进行可行性确认；
|  |  | Task0025 | 台车摆放，调整双目相机位置、角度至合适 | Rare | No | / | /
|  |  | Task0026 | 将影增C臂机配准板安装在C臂机上，并安装C臂机无菌罩 | 安装不到位，配准板容易掉落 安装不到位，影响配准精度 | Yes | 导致患者受伤 器械受损，手术延误 | 将结果输出至RAC进行风险分析及控制； 对该场景进行可行性确认；
|  |  | Task0027 | 将平板C臂机配准板安装在C臂机上，并安装无菌罩 | 安装不到位，配准板容易掉落 安装不到位，影响配准精度 | Yes | 导致患者受伤 器械受损，手术延误 | 将结果输出至RAC进行风险分析及控制； 对该场景进行可行性确认；
|  |  | Task0028 | 将机械臂无菌罩安装至机械臂台车 | 安装不到位，导致污染术区 | Yes | 导致手术延后，严重情况下可能会使患者感染 | 将结果输出至RAC进行风险分析及控制； 对该场景进行可行性确认；
|  |  | Task0029 | 使用术中C臂获取一张或多张正位透视片，此时应检查并确保正位透视片已经传输到软件中 | C臂机移动过程中配准板撞到患者或手术床 | Yes | 导致患者体表擦伤 | 将结果输出至RAC进行风险分析及控制； 对该场景进行可行性确认；
|  |  | Task0030 | 使用术中C臂获取一张或多张侧位透视片，此时应检查并确保侧位透视片已经传输到软件中。执行Task0035 | C臂机移动过程中配准板撞到患者或手术床 | Yes | 导致患者体表擦伤 | 将结果输出至RAC进行风险分析及控制； 对该场景进行可行性确认；
|  |  | Task0031 | 将机械臂配准板安装到执行台车的定位器上，并自由拖动到机械臂至C臂下，软件上点击水平对齐 | 拖动过程中或水平对齐/自动居中过程中碰到患者 | Yes | 导致患者体表擦伤 | 将结果输出至RAC进行风险分析及控制； 对该场景进行可行性确认；
|  |  | Task0032 | 使用术中C臂获取一张或多张正位透视片，此时应检查并确保正位透视片已经传输到软件中 | 发送错误透视片 | Yes | 导致患者受伤 | 将结果输出至RAC进行风险分析及控制； 对该场景进行可行性确认；
|  |  | Task0033 | 摆放C臂成侧位，然后拖动机械臂至C臂下 | 拖动过程中或水平对齐/自动居中过程中碰到患者 | Yes | 导致患者体表擦伤 | 将结果输出至RAC进行风险分析及控制； 对该场景进行可行性确认；
|  |  | Task0034 | 使用术中C臂获取一张或多张侧位透视片，此时应检查并确保侧位透视片已经传输到软件中。 | 发送错误透视片 | Yes | 导致患者受伤 | 将结果输出至RAC进行风险分析及控制； 对该场景进行可行性确认；
|  |  | Task0035 | 取下机械臂配准板； | Rare | No | / | /
|  |  | Task0036 | 软件中，选择对应的X光组别；选择对应的正侧位透视片分别进行X光注册；注册成功后点击下一步 | Rare | No | / | /
|  |  | Task0037 | 进入图像配准界面，框选配准区域，进行手动和自动配准，完成后，点击下一步进入X片规划界面 | 图像配准不精确 | Yes | 导致患者受伤 | 将结果输出至RAC进行风险分析及控制； 对该场景进行可行性确认；
|  |  | Task0038 | 在X片规划界面中，进行螺钉规划和调整； | Rare | No | / | /
|  |  | Task0039 | 进入四视图界面，对规划螺钉在CT中的位置进行确认，确认无误后，关闭四视图界面，点击下一步 | Rare | No
|  |  | Task0040 | 安装一级套筒 | 安装不到位导致掉落 | Yes | 延误手术时间 | 将结果输出至RAC进行风险分析及控制； 对该场景进行可行性确认；
|  |  | Task0041 | 将执行台车摆放到合适的位置，并升起脚轮，使得脚撑着地 | 台车下降未到位，脚撑未着地 | Yes | 机械臂术中移动，手术中断 | 将结果输出至RAC进行风险分析及控制； 对该场景进行可行性确认；
|  |  | Task0042 | 在软件中，选择目标螺钉 | Rare | No | / | /
|  |  | Task0043 | 使用机械臂仿真功能进行定位过程的仿真，确认无误后，点击定位按钮 | Rare | No | / | /
|  |  | Task0044 | 踩脚踏，同时观察机械臂的运动，直至运动到位(机械臂灯光绿色常亮），然后装入二级套筒 | 机械臂移动过程中撞到人体 | Yes | 导致患者体表擦伤 | 将结果输出至RAC进行风险分析及控制； 对该场景进行可行性确认；
|  |  | Task0045 | 如机械臂灯光转变为蓝色常亮或软件中出现提醒，踩下脚踏使机械臂做补偿运动，直至绿色常亮或软件提醒解除 | 灯光变蓝或软件提醒后没有动作，导致定位位置不准确 | Yes | 导致患者受伤 | 将结果输出至RAC进行风险分析及控制； 对该场景进行可行性确认；
|  |  | Task0046 | 如软件上示踪器标识由绿色变灰或软件上出现提醒，则调整双目相机位置、角度或调整操作者姿势，直至示踪器标识转为绿色 | Rare | No | / | /
|  |  | Task0047 | 使用通道升降、旋转功能，控制导引通道至合适位置 | 操作者升降、旋转使用错误 | Yes | 导致患者体表擦伤 | 将结果输出至RAC进行风险分析及控制； 对该场景进行可行性确认；
|  |  | Task0048 | 将骨钻示踪器安装在骨钻上，并装入导针 | 示踪器安装不到位 | Yes | 患者受伤 | 将结果输出至RAC进行风险分析及控制； 对该场景进行可行性确认；
|  |  | Task0049 | 打开标定界面，对骨钻进行标定 | 标定误差过大 | Yes | 患者受伤 | 将结果输出至RAC进行风险分析及控制； 对该场景进行可行性确认；
|  |  | Task0050 | 通过骨钻将导针置入人体，置入过程中，时刻在软件界面中，观察导针的位置及深度； | 骨钻显示偏移过大 | Yes | 患者受伤 | 将结果输出至RAC进行风险分析及控制； 对该场景进行可行性确认；
|  |  | Task0051 | 导针置入完成后，取出二级套筒，取下骨钻，并移开机械臂 | Rare | No | / | /
|  |  | Task0052 | 手术评估 | Rare | No | / | /
|  |  | Task0053 | 手术结束后取下患者示踪器 | Rare | No | / | /
|  |  | Task0054 | 控制执行台车，降下脚轮，使其着地 | Rare | No | / | /
|  |  | Task0055 | 分别在操作台车、导航台车、执行台车的操作面板上关闭规划电源，然后将系统放至规定位置 | Rare | No | / | /
3 | UR0200 | 导航相机的软件人机界面、操作面板 | Task0056 | 点击双目相机图标，分别对示踪器进行精度检测 | Rare | No | / | /
4 | UR0201 | 导航相机校验方法 | Task0057 | 在导航台车主机开启的情况下，登录软件，进入患者管理界面，点击设备自检，选择双目相机检测界面；通过探针与标定器的相对位置关系，确认导航相机的精度 | 用户对误差判断失误，导致定位位置不准确 | Yes | 导致患者受伤 | 将结果输出至RAC进行风险分析及控制； 对该场景进行可行性确认；
5 | UR0300 | 标记物的可用性 | / | 任务同Task0056 | / | / | / | /
6 | UR0301 | 标记物的可用性 | / | 任务同Task0056 | / | / | / | /
7 | UR0302 | C臂机配准板的可用性 | Task0058 | 进行C臂机配准板的精度检验 | 用户对误差判断失误，导致定位位置不准确 | Yes | 导致患者受伤 | 将结果输出至RAC进行风险分析及控制； 对该场景进行可行性确认；
8 | UR0303 | 标记物的可用性 | / | 任务同Task0056 | / | / | / | /
9 | UR0400 UR0412 | 机械臂的软件人机界面及操作面板 | Task0059 | 在导航台车主机开启的情况下，登录软件，进入患者管理界面，点击机械臂图标，进入机械臂控制界面 | 误操作导致机械臂异常移动 | Yes | 导致患者体表擦伤，严重可能导致患者受伤 | 将结果输出至RAC进行风险分析及控制； 对该场景进行可行性确认；
|  |  | Task0060 | 误触急停开关 | 误操作导致机械臂异常移动 | Yes | 导致患者体表擦伤，严重可能导致患者受伤 | 将结果输出至RAC进行风险分析及控制； 对该场景进行可行性确认；
10 | UR0401 | 机械臂手动拖动 | Task0061 | 在软件的机械臂控制界面，点击自由拖动按钮，踩下脚踏，对机械臂进行手动拖动； | 手动拖动时用力过大或拖动速度过快，导致机械臂保护性断电 | No | / | /
11 | UR0402 | 机械臂自动定位 | / | 任务同Task0043-Task0046 | / | / | / | /
12 | UR0403 | 机械臂固定功能 | / | 任务同Task0043-Task0046 | / | / | / | /
13 | UR0406 | 末端控制板的可用性 | / | 任务同Task0047 | / | / | / | /
14 | UR0408 | 路径仿真 | / | 任务同Task0043 | / | / | / | /
15 | UR0409 | 机械臂升降功能的可用性 | / | 任务同Task0041 | / | / | / | /
16 | UR0500 | 坐标统一方法的可用性 | / | 任务同Task0021-Task0050 | / | / | / | /
17 | UR0702 | 收纳、包装和运输的可用性 | Task0062 | 收纳：在软件的机械臂控制界面，点击收纳位后踩下脚踏，机械臂运行至收纳位； | 机械臂收纳运动中出现自碰撞； | Yes | 导致机械臂受损 | /
|  |  | Task0063 | 包装：操作台车与导航台车的显示器、导航相机统一包装； 导航台车悬臂独立包装；导航台车与操作台车统一包装；执行台车独立包装 | 包装不到位，导致设备损伤 | / | / | /
18 | UR0703 | 台车固定方式 | / | 任务同Task0041 | / | / | / | /
19 | UR0705 | 无线通信 | Task0064 | 分别开启操作台车、导航台车电源，打开导航台车主机，激活无线收发装置； | Rare | No | / | /
20 | UR0800 | 器械可用性 | / | 任务同Task0025-Task0051 | / | / | / | /
21 | UR0802 | 器械标记 | / | 任务同Task0056 | / | / | / | /
22 | UR0803 | 器械消毒 | Task0065 | 使用后的工具收集到灭菌盒中 | 工具未全部收集到消毒盒中 | Yes | 器械不全，手术无法进行，转为传统手术，延误手术 | /
|  |  | Task0066 | 分别进行手工冲洗，超声波精洗，然后干燥 | 冲洗、精洗、干燥不充分 | Yes | 器械有污染，导致患者感染 | 将结果输出至RAC进行风险分析及控制； 对该场景进行可行性确认；
|  |  | Task0067 | 将器械进行消毒灭菌 | 用错灭菌方式 | Yes | 器械形变，定位精度下降，导致患者受伤 器械未充分灭菌，导致患者感染 | 将结果输出至RAC进行风险分析及控制； 对该场景进行可行性确认；
23 | UR0805 | 术前校验工具 | / | 任务同Task0056 | / | / | / | /