## Sheet1
可用性需求评估
产品名称：骨科手术导航定位系统 |  |  | 产品型号：Navolution |  | 编写/日期：
文件号：MS-002.10W006 |  |  | 文件版本号：V1.0 |  | 审核/日期：
批准/日期：
序号 | UR_ID （用户需求编号） | 用户需求 （填写具体的用户需求条款内容,参考用户需求、概念说明书等） | 判定 | 使用错误的可能性 | 是否开展任务分析 | 评估 （结果输出形成人机界面及功能描述、经常使用的功能，也是任务分析的输入；任务应能覆盖产品安装、使用、维护等过程）
1 | UR0100 | 本产品需要提供一种解决方案，用于辅助医生完成骨科脊柱类手术与创伤类手术 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用
2 | UR0101 | 产品在初次安装时，需要专业人员现场安装调试 | 是 | 可能 | 是 | 现场安装调试的可用性任务分析
3 | UR0102 | 产品需要定期维护 | 是 | 不可能 | 不适用 | 不适用
4 | UR0200 | 本产品需要提供一个导航相机，用于手术中的患者体位、机械臂、手术器械的追踪和导航 | 是 | 可能 | 是 | 应有软件人机界面及操作面板，需要有额外控制接口
5 | UR0201 | 可以随时或定期校验导航相机的精度与工作状态 | 是 | 可能 | 是 | 导航相机校验方法的可用性
6 | UR0300 | 本产品需要提供一套标记物，分别用于导航相机对患者、机械臂、C臂机和手术器械的追踪 | 是 | 可能 | 是 | 标记物的可用性
7 | UR0301 | 机械臂标记物：在机械臂末端位于相机视野范围内且无遮挡时，末端关节旋转360度，均可被双目相机识别 | 是 | 可能 | 是 | 标记物的可用性
8 | UR0302 | C臂机标记物要匹配常见影增式C臂机和平板式C臂机 | 是 | 可能 | 是 | C臂机配准板的可用性
9 | UR0303 | 手术器械标记物要有适配第三方厂家器械的可能性 | 是 | 可能 | 是 | 标记物的可用性
10 | UR0304 | 所有标记物均要连接可靠 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用
11 | UR0400 | 本产品需要提供一个机械臂系统，用于指引手术位置、把持手术通道 | 是 | 可能 | 是 | 应有软件人机界面及操作面板，需要有额外控制接口
12 | UR0401 | 自由拖动功能：手术过程中，医生可以手动拖动机械臂并摆放至相应的位置。 | 是 | 可能 | 是 | 手动拖动的可用性
13 | UR0402 | 自动定位功能：机械臂可以按照手术规划的路线，自动移动至相应的手术位置，为医生指引手术路径 | 是 | 可能 | 是 | 自动定位的可用性
14 | UR0403 | 固定功能：在手动或自动移动到预设位置后，机械臂应当保持固定，并在外力干涉下不移动位置 | 是 | 可能 | 是 | 脚踏板的可用性
15 | UR0404 | 安全功能：机械臂在突发断电情况下，应在一定时间内保持工作状态，以便操作人员进行安全操作 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用
16 | UR0405 | 增加机械臂工作空间 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用
17 | UR0406 | 可以灵活调整机械臂的自由工作空间，包含手术通道的上升下降等 | 是 | 可能 | 是 | 末端控制板的可用性
18 | UR0407 | 加入独立电源 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用
19 | UR0408 | 加入路径仿真 | 是 | 可能 | 是 | 软件操作的可用性
20 | UR0409 | 机械臂高度可调节，其高度能适应脊柱与创伤的手术 | 是 | 可能 | 是 | 机械臂升降功能的可用性
21 | UR0410 | 机械臂关节运动到接近极限位置时，通过声、光进行提示 | 是 | 不可能 | 不适用 | 不适用
22 | UR0411 | 不易掉电 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用
23 | UR0412 | 有自检功能，且易于执行 | 是 | 可能 | 是 | 同UR0400
24 | UR0500 | 本产品需要提供一种空间位置计算方法，用于把规划的手术路径转换成实际的位置，给机械臂的定位提供依据 | 是 | 可能 | 是 | 应有软件人机界面及操作面板
25 | UR0501 | 可以结合术前CT，使得术中机械臂按照CT中规划的手术路径进行定位 | 是 | 不可能 | 不适用 | 不适用
26 | UR0502 | 可以结合术中X片，使得术中机械臂按照X片中规划的手术路径进行定位 | 是 | 不可能 | 不适用 | 不适用
27 | UR0503 | 位置计算准确，最终定位精度高 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用
28 | UR0504 | 尽可能适用更多的配准方式 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用
29 | UR0600 | 本产品需要提供一种应用软件，用于患者管理、CT数据导入、X片数据导入、手术规划、发送手术路径、控制机械臂运动以及提供术中追踪与可视化界面 | 是 | 可能 | 是 | 操作软件的可用性
30 | UR0601 | 此软件有数据输入、输出、保存的功能 | 是 | 可能 | 是 | 同UR0600
31 | UR0602 | 有账号管理模块，且能够通过账号-密码登录 | 是 | 可能 | 是 | 同UR0600
32 | UR0603 | 有患者管理模块，能够新建患者、删除患者、导入患者等 | 是 | 可能 | 是 | 同UR0600
33 | UR0604 | 支持患者导入、CT导入 | 是 | 可能 | 是 | 同UR0600
34 | UR0605 | 可以通过网口连接，接收DICOM数据 | 是 | 不可能 | 不适用 | 不适用
35 | UR0606 | 支持纯二维和二维-三维配准方式，有各自的工作流程 | 是 | 可能 | 是 | 同UR0600
36 | UR0607 | 同时支持二维规划和三维规划 | 是 | 可能 | 是 | 同UR0600
37 | UR0608 | 支持机械臂仿真 | 是 | 可能 | 是 | 同UR0600
38 | UR0609 | 有机械臂控制功能，包含关节角控制、姿态控制、速度控制、收纳位、展开位、连接、断开、重启等 | 是 | 可能 | 是 | 同UR0600
39 | UR0610 | 有器械追踪导航界面，包含X片/CT与手术器械/机械臂相对位置的实时显示 | 是 | 可能 | 是 | 同UR0600
40 | UR0611 | 增加术后评估功能 | 是 | 可能 | 是 | 同UR0600
41 | UR0612 | 能够匹配C臂机，并兼容尽可能多的型号 | 是 | 不可能 | 不适用 | 不适用
42 | UR0613 | 将机械臂控制模块与其他功能模块整合，在一台设备上实现控制和操作 | 是 | 不可能 | 不适用 | 不适用
43 | UR0614 | 对X片进行清晰化处理 | 是 | 不可能 | 不适用 | 不适用
44 | UR0615 | X片校准后有精度提示 | 是 | 不可能 | 不适用 | 不适用
45 | UR0616 | 软件整体健壮性好 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用
46 | UR0617 | 有配套的规划软件供术前设计手术方案使用 | 是 | 可能 | 是 | 同UR0600
47 | UR0618 | 有工程师模式/管理员模式等 | 是 | 可能 | 是 | 同UR0600
48 | UR0700 | 本产品需要提供医用移动式台车，用于承载双目相机、2台显示屏、机械臂系统、电脑主机、鼠标键盘 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用
49 | UR0701 | 体积尽可能小，重量尽可能轻 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用
50 | UR0702 | 方便收纳、包装和运输 | 是 | 可能 | 是 | 收纳、包装和运输的可用性任务分析
51 | UR0703 | 台车有固定模式，且不易晃动 | 是 | 可能 | 是 | 固定方式的可用性
52 | UR0704 | 增加散热设计 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用
53 | UR0705 | 台车间通讯方式优化（无线连接） | 是 | 可能 | 是 | 无线通信的可用性
54 | UR0706 | 台车间外接线缆尽可能少 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用
55 | UR0800 | 本产品需要提供一套术中器械，用于图像校准、定位导引、术中可视化 | 是 | 可能 | 是 | 器械的可用性
56 | UR0801 | 根据不同术式能够提供配套的器械供应方案 | 是 | 可能 | 是 | 同UR0600
57 | UR0802 | 器械上加入标记，方便区分，且能自动区分 | 是 | 可能 | 是 | 标记的可用性
58 | UR0803 | 可消毒灭菌，且消毒灭菌后不发生形变 | 是 | 不可能 | 不适用 | 不适用
59 | UR0804 | 不同的定位器与配准板可自由组合 | 是 | 不可能 | 不适用 | 不适用
60 | UR0805 | 可以在术前进行自校验 | 是 | 可能 | 是 | 校验工具的可用性
61 | UR0900 | 本产品需要提供相应的算法，分别用于术中配准、X片畸变矫正、通道重建等 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用
62 | UR0901 | 脊柱区域的2维-3维自动配准算法 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用
63 | UR0902 | 非脊柱区域的2维-3维自动配准算法 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用
64 | UR0903 | 二维配准算法 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用
65 | UR0904 | 二维规划算法 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用
66 | UR0905 | X片校准算法 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用
67 | UR0906 | X片畸变矫正算法 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用
68 | UR0907 | 通道重建算法（三维） | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用