## 封面
MS-001
可追溯性跟踪表
编制/时间：
审核/时间：
批准/时间：
杭州三坛医疗科技有限公司

## 文档修订摘要
文档修订摘要
日期 | 版本号 | 修订章节 | 描述 | 作者 | 评审者 | 评审日期
2020.10.29 | V1.0 | 可追溯性记录 | 二阶可追溯性记录（技术需求与用户需求） | 郭宏瑞
2021.08.31 | V1.1 | 可追溯性记录 | 四阶概要设计阶段，追踪概要设计 | 郭宏瑞

## readme
备忘：
1 | 已在表单页眉中设置了表单编号、版本号及页码情况。
2 | 医疗器械的网络安全可追溯性分析以下方式二选一： （1）提供独立的有关网络安全的可追溯分析； （2）提供整体的可追溯性报告，但需注明网络安全情况。
Readme
简介
本文档用于记录需求的相关信息和属性，管理需求与上下游工作产品的追踪关系。
操作说明
需求跟踪矩阵中所有列分成6个组，分别以不同的颜色标记，每组都可以折叠或展开（通过点击+\-). 各组详细说明如下：
字段 |  | 说明
1.用户需求跟踪 |  | 每一个用户需求可引伸出多个产品技术需求，并且多个用户需求可能需要相同的产品技术需求。在这里记录用户需求与产品技术需求之间的对应关系。可能是一对一、也可能是一对多的关系。
2.产品技术需求 | 状态 | 产品技术需求。 记录产品技术需求相关的信息，包括、、需求简要描述、需求状态。 需求状态包括： 1.已批准：该需求已经经过分析和评估，并确定了实现的版本，分配到相应的需求基线中； 2.已设计：该需求已经完成了设计； 3.已开发：该需求已经完成编码和单元测试；需求开发状态还可以进一步细分，如：提前完成/按时完成/延迟完成； 4.已测试：该需求已经完成了测试；需求测试状态还可以进一步细分，如：已系统测试，已用户测试； 5.已上线：该需求已经部署到生产系统。 6.已删除：由于需求变更原因，该需求已经被删除。
技术需求编号
简述
（软件需求跟踪） |  | 记录软件需求与产品技术需求、设计、代码、测试用例的关联关系。可能是一对一、也可能是一对多的关系。
3.设计文档追踪 |  | 记录产品技术需求与设计文档的关联关系。可能是一对一、也可能是一对多的关系。 设计可以跟踪到设计文档的章节。 设计文档可以是概要设计，也可以是详细设计，或者两者皆有。
4.下游工作产品跟踪 |  | 记录产品技术需求与设计、代码、测试用例的关联关系。可能是一对一、也可能是一对多的关系。 代码可以跟踪到代码文件。 测试可以跟踪到测试用例。
5.风险分析
6.需求变更信息 |  | 用于记录需求变更的过程。需求变更可以来源于用户、也可以来源于项目组内部。 需求变更类型包括新增、修改、删除。 1.新增：需要在矩阵中新增加一行，记录增加的需求点； 2.修改：直接修改原需求记录； 3.删除：原需求记录需要保留，只是将需求状态标记为“已删除”。
裁剪说明
允许裁剪的内容为： 1.用户需求跟踪。（对于由我方主导的纯研发项目，用户需求在适当情况下可裁剪） 软件需求。 3.设计文档，概要或详细至少追踪一种。
注意事项
无

## 可追溯性记录
1.用户需求追踪 |  | 2.产品技术需求 |  |  | 产品技术需求分解 |  |  | 3.设计 |  |  | old bak.下游工作产品跟踪 | [6 empty] | 4.验证、确认 |  |  |  |  | 5.风险分析 | 6.需求变更信息
用户需求编号 | 用户需求描述 | 技术需求编号 | 技术需求描述 | 状态 | 软件 | 机械 | 电子 | 概设（文档及章节名称） | 详设（文档及章节名称） | 实现 | 硬件单元模块 | 代码文件 | 单元测试用例ID | 测试用例文档名称 | 测试用例编号ID | 产品验证报告 | 用户测试 文件及其章节号 | 单元测试 | 验证（集成） | 系统测试 | 产品验证 | 产品确认 | 风险编号 | 需求变更单ID | 需求变更日期 | 需求变更类型 | 备注
UR0101 | 整机设备有效期8年 | TR050016 | 整机设备有效期8年 |  |  | √ | √
UR0102 | 产品在初次安装时，需要专业人员现场安装调试； | TR050015 | 由专业人员对设备进行安装调试。 设备需要设计得易于安装，调试功能完备。 |  |  |  | √
UR0103 | 产品需要定期维护； | TR050011 | 通过日志记录中的关键操作，关键结果和设备的运行状态，记录异常、警告等信息。 对元器件和部件可进行更换。
UR0104 | 电气安全、EMC、环境要求及网络安全等符合相关标准； | TR060002 | 设备对电击危险的防护应考虑在正常状态或单一故障状态下，可触及部分和应用部分（如有）不应超过规定的限值，其设计应符合GB 9706.1-2020的要求。 |  |  | √ | √
|  | TR060003 | 设备对机械危险的防护应考虑设计和制造的通用要求，满足使用过程中的防护要求，其设计应符合GB 9706.1-2020的要求。 |  |  | √ | √
|  | TR060004 | 设备在正常使用的最坏情况运行时，设备/部件的温度不应超过相应限值，其设计应符合GB 9706.1-2020的要求。 |  |  | √ | √
|  | TR060005 | 设备的结构、可维护性、机械强度、元器件和通用组件、网电源变压器等的设计和使用应符合GB 9706.1-2020的要求。 |  |  | √ | √
|  | TR060006 | 设备按指明的预期用途进行使用时，其使用地点存在的电磁现象和设备引入的电磁现象，可能降低其他装置、电气设备和系统的性能，其设计应符合YY9706.102-2021的要求。 |  |  | √ | √
|  | TR060007 | 设备或系统应保护自身和相关数据不受未授权活动的影响，对于网络安全威胁应具备必要的识别、保护能力和适当的探测、响应、恢复能力，其设计应符合《医疗器械网络安全注册审查指导原则（2022年修订版）》的要求。 |  |  | √ | √
|  | TR060008 | 软件应符合GB/T 25000.51-2016 《系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价( SQuaRE )第 51 部分: 就绪可用软件产品( RUSP )的质量要求和测试细则》的要求。 |  |  | √ | √
|  | TR060009 | 设备的环境分组及设备在各种工作环境、模拟储存环境、运输环境下的适用性等的设计应符合 GB/T 14710-2009的要求。 |  |  | √ | √
|  | TR060010 | 设备的运输包装设计参考GB/T 4857.17-2017的要求。包装储运图示标准符合GB/T 191-2008的要求。
|  | TR050012 | 满足《医疗器械网络安全注册审查指导原则》的要求。 |  |  | √ | √
UR0301 | 在机械臂末端位于相机视野范围内且无遮挡时，可根据机械臂标记物位置与定位通道位置关系，自动计算机械臂最合适的定位姿态； | TR100027 | 一级套筒需要根据创伤的机械臂摆位进行设计，含有双面示踪器，示踪器用peek材料制作。
UR0302 | C臂机标记物要匹配常见影增式C臂机和平板式C臂机； | TR100009 | 可与影增C臂机和平板C臂机快速安装或拆卸，要求简单轻便。
|  | TR100010 | 有配准板示踪器，示踪器用peek材料制作，示踪器上安装4个反光球。
|  | TR100011 | C臂机配准板上设置一个安装接口，用于安装配准板示踪器。示踪器重复安装精度：误差≤0.1mm。
UR0303 | 手术器械标记物要有适配第三方厂家器械的可能性； | TR100030 | 安装于骨钻，并在钻孔过程中将钻头的轴线在图像上进行可视化。
UR0304 | 所有标记物均要连接可靠； | TR100042 | 各器械结构稳定，子部件连接可靠，不得有锋棱、毛刺、凹陷等缺陷
UR0401 | 自由拖动功能：手术过程中，医生可以手动拖动机械臂并摆放至相应的位置； | TR030020 | UR5e机械臂及控制箱
|  | TR030026 | 兼容有线双脚踏和无线双脚踏
|  | PR0207 | 机械臂有自由拖动功能
UR0402 | 自动定位功能：机械臂可以按照手术规划的路线，自动移动至相应的手术位置，为医生指引手术路径； | TR010029 | 机械臂定位控制允许软件按钮控制与硬件信号控制。两者互斥允许切换。
UR0403 | 固定功能：在手动或自动移动到预设位置后，机械臂应当保持固定，并在外力干涉下不移动位置； | TR030023 | 升降机构
UR0404 | 安全功能：机械臂在突发断电情况下，应在一定时间内保持工作状态，以便操作人员进行安全操作； | TR030021 | UPS（UPS供电时，需要提示声音）
|  | TR020018 | UPS
UR0405 | 可以灵活调整机械臂的定位姿态，包含沿手术通道的上升下降、绕手术通道旋转等 | TR030011 | 通道“上升”、“下降”、“左旋”、“右旋”按钮各一个，位于机械臂法兰端。
|  | TR030027 | 末端控制器： 设置有绝缘层用于定位器和机械臂本体间的电器隔离。 有灯带，用于显示机械臂工作状态。 有“上升”、“下降”、“左旋”、“右旋”四个按钮，控制机械臂沿着通道轴线运动。 有转接法兰，用于定位器的连接。 机械臂运动中，灯环蓝色闪烁；机械臂待机状态，灯环蓝色常亮；机械臂定位精度达到1.5mm，灯环绿色常亮；一级套筒参考元件不可见，灯环黄色常亮。
UR0406 | 有独立电源模块，可在断电情况下维持设备正常运行； | TR030021 | UPS（UPS供电时，需要提示声音）
|  | TR020018 | UPS
UR0407 | 机械臂在自动定位前有路径仿真功能； | TR010027 | 软件具备可视化机械臂定位仿真功能，确定螺钉后根据目标位置姿态提供可视化仿真，允许一定程度修改目标机械臂姿态。
UR0408 | 机械臂高度能适应创伤手术； | TR030032 | 机械臂工作高度：当设备工作时，要求机械臂的基座距离地面不小于1m。
UR0409 | 机械臂关节运动到接近极限位置时，有提示； | TR030043 | 机械臂的关节运动至接近极限位置时，采取运动停止措施，并在软件上进行弹框提示和语音提示，状态灯有变化。
|  | TR010031 | 定位出现异常，需给出相应提示。过程中控制灯光指示用户定位状态。
UR0410 | 机械臂不易掉电； | TR030020 | UR5e机械臂及控制箱
UR0411 | 有自检功能，且易于执行； | TR010040 | 软件具备识别相机与工具精度能力，能够对相机与核心工具提供检测标定功能。如配准板、套筒、探针等。并且能有效指导用户进行相关检测操作，并提示用户设备与工具合格性。
UR0501 | 此软件有数据输入、输出、保存的功能； | TR010012 | 支持导入符合DICOM3.0协议的CT影像数据，对影像数据包基于包含序列、完整度、层厚等信息进行区分筛除，挑选符合软件要求的CT序列显示。
|  | TR010019 | 支持接收显示符合DICOM3.0协议、不同尺寸、不同长宽比的C臂机发送的X光图像。
|  | TR010011 | 软件对患者病例信息与数据进行管理。 病例信息包含患者姓名、年龄、性别等基础信息、相关医院医生信息以及唯一识别病例信息等。 数据信息包含患者医学影响数据与软件操作生成数据。 病例以列表的形式呈现，支持创建、导入、导出、查找、预览、导出报告等功能。
|  | TR010042 | 软件导出的所有数据需要压缩加密。
UR0502 | 有账号管理模块，且能够通过账号-密码登录，账户权限分工程师、管理员、普通用户三个权限； | TR010006 | 软件用户需要进行权限区分，不同类型账号区分权限。 用户账号区分为管理员账号、工程师账号、操作员账号三种类型。不同账号类型区分权限。出厂配置管理员、工程师、操作员账号。支持添加账号，添加用户账号为操作员权限账号。
UR0503 | 有患者管理模块，能够新建、导入、导出患者数据； | TR010011 | 软件对患者病例信息与数据进行管理。 病例信息包含患者姓名、年龄、性别等基础信息、相关医院医生信息以及唯一识别病例信息等。 数据信息包含患者医学影响数据与软件操作生成数据。 病例以列表的形式呈现，支持创建、导入、导出、查找、预览、导出报告等功能。
UR0504 | 支持CT导入； | TR010012 | 支持导入符合DICOM3.0协议的CT影像数据，对影像数据包基于包含序列、完整度、层厚等信息进行区分筛除，挑选符合软件要求的CT序列显示。
UR0505 | 可以通过网口连接，接收DICOM数据； | TR010019 | 支持接收显示符合DICOM3.0协议、不同尺寸、不同长宽比的C臂机发送的X光图像。
UR0506 | 支持纯二维和二维-三维配准方式，有各自的工作流程； | TR010009 | 软件适配手术临床方案与患者影像数据依赖，需满足仅依赖X光数据的纯二维方案，以及需同时依赖三维CT与二维X光数据的二维三维方案。
UR0507 | 支持在术前三维CT和二维X片中进行螺钉规划； | TR010014 | 软件支持通过CT图像以及X光图像两种方式进行手术螺钉规划。
UR0508 | 支持机械臂仿真； | TR010027 | 软件具备可视化机械臂定位仿真功能，确定螺钉后根据目标位置姿态提供可视化仿真，允许一定程度修改目标机械臂姿态。
UR0509 | 有机械臂控制功能，包含关节角控制、姿态控制、速度控制、收纳位、展开位、连接、断开、重启等； | TR010035 | 支持可视化显示机械臂当前实时姿态。通过软件或示教形式能方便自由控制机械臂。机械臂对特定位置姿态自定义记录与恢复。能识别当前机械臂控制状态。
UR0510 | 有器械追踪导航界面，包含X片/CT与手术器械/机械臂相对位置的实时显示； | TR010032 | 支持工具实时导航，包括探针和骨钻。同时只跟踪一个工具，根据工具识别情况选择跟踪。实时显示工具导航精度。精度数字通过内容与颜色区分跟踪状态。
UR0511 | 有术后评估功能； | TR010034 | 具有结合显示置钉前与置钉后X光图像对比评估置钉效果功能。 对X光图像标号，可以多张切换显示。 置钉前图像可以结合规划螺钉显示。螺钉仅允许切换显示状态。
UR0512 | 产品对C臂机的适配性好，兼容尽可能多的型号； | TR010017 | 软件需适配多个工具包与不同C臂机使用，并监控工具包使用情况，在正式进入手术前需明确使用的工具包与C臂机。
|  | TR010019 | 支持接收显示符合DICOM3.0协议、不同尺寸、不同长宽比的C臂机发送的X光图像。
|  | TR100009 | 可与影增C臂机和平板C臂机快速安装或拆卸，要求简单轻便。
UR0513 | 将机械臂控制模块与其他功能模块整合，在一台设备上实现控制和操作； | TR010001-TR010050
UR0514 | 对X片进行清晰化处理； | TR010022 | 通过多张注册图像能确定软件图像与术中术区的映射关系。图像从候选区中注册成功图像中选取不重复的图像。允许自由替换。 X光图像显示具有增强、去噪、反色、还原等辅助查看功能。
UR0515 | X片校准后有精度提示； | TR010020 | 能够对带有标定好的带有金属小球的配准板X光图像进行X片注册。注册过程支持手动调整，失败或出错给出相应提示。
UR0516 | 软件整体健壮性好； | TR050013 | 软件不易崩溃，出现错误都有相应提示，并能回到正常运行状态。
UR0601 | 体积尽可能小，重量尽可能轻； | TR020035 | 占地面积尽量小，保证稳定性的情况下尽量轻。 在10度坡面上不会倾倒。
|  | TR030038 | 占地面积尽量小，保证稳定性的情况下尽量轻。 在10度坡面上不会倾倒。
|  | TR040021 | 占地面积尽量小，保证稳定性的情况下尽量轻。 在10度坡面上不会倾倒。
UR0602 | 方便收纳、包装和运输； | TR020034 | 包装和运输要求：设计应考虑台车组件运输时的可靠性和现场组装的便利性。例如：双目相机和显示器要单独包装，支撑杆要分节拼接设计。
|  | TR030030 | 脚踏收纳：脚踏在正常使用时放置在地面上，当结束使用后可悬挂在挂钩上。
|  | TR030036 | 包装和运输要求：设计应考虑台车组件运输时的可靠性和现场组装的便利性。
|  | TR040016 | 显示器可从台车上方便地拆装。
|  | TR040020 | 包装和运输要求：设计应考虑台车组件（显示器）运输时的可靠性和现场组装的便利性。
UR0603 | 台车有固定模式，且不易晃动； | TR020002 | 房间立式放置，保证设备稳定性。
|  | TR030002 | 房间立式放置，保证设备稳定性。
|  | TR030023 | 升降机构
|  | TR040002 | 房间立式放置，保证设备稳定性。
|  | TR020022 | 静音脚轮（带刹车、扫线器）
|  | TR030025 | 静音脚轮（带扫线器、刹车）
|  | TR040014 | 静音脚轮（带扫线器、刹车）
UR0604 | 具有散热设计； | TR020032 | 散热：外壳有散热孔，热源主要为工作站、UPS。
|  | TR030034 | 散热：外壳有散热孔，热源主要为机械臂控制箱、UPS。
UR0605 | 台车间外接线缆尽可能少； | TR020023 | 电源线
|  | TR020024 | 网线
|  | TR030029 | 电源线
|  | TR040015 | 电源线
|  | TR020008 | 视频接口1个。
UR0606 | 系统异常掉电有提示； | TR010031 | 定位出现异常，需给出相应提示。过程中控制灯光指示用户定位状态。
UR0701 | 根据不同术式能够提供配套的器械供应方案； | TR100001 | 辅助系统的正常运行、设备自检、器械的保存和消毒、手术操作等。
|  | TR100002 | 包括定位器、C臂机配准板、C臂机配准板示踪器、机械臂配准板、探针、患者示踪器、一级套筒、二级套筒、骨钻示踪器、标定器、固定杆、扳手。
UR0702 | 器械上加入标记，方便区分； | TR060001 | 设备的标示、标记和文件应考虑其可用性、易认性、耐久性、外部标记、内部标记、控制器和仪表标记、安全标志、符号、导线颜色、指示灯和控制器、随附文件等的要求，其设计应符合GB 9706.1-2020的要求。
UR0703 | 可消毒灭菌，且消毒灭菌后不发生形变； | TR100007 | 强度高，不变形，可经受高温灭菌。
|  | TR100015 | 需要低温灭菌，不变形。
|  | TR100017 | 用peek材料制作，可低温灭菌，不变形。
|  | TR100023 | 可低温灭菌，不变形。
|  | TR100029 | 一级套筒可低温灭菌，二级套筒可高温灭菌，不变形。
|  | TR100034 | 骨钻示踪器低温灭菌，不变形。
|  | TR100038 | 可低温灭菌，不变形。
|  | TR100039 | 用于锁紧定位器、患者示踪器、骨钻示踪器、C臂机配准板示踪器上的锁紧螺钉。 可高温灭菌，重复使用。
UR0704 | 不同的定位器与配准板可自由组合； | TR100006 | 定位器上无示踪器。
UR0705 | 可以在术前进行校验； | TR010040 | 软件具备识别相机与工具精度能力，能够对相机与核心工具提供检测标定功能。如配准板、套筒、探针等。并且能有效指导用户进行相关检测操作，并提示用户设备与工具合格性。
/ | / |  |  |  | √
/ | / |  |  |  | √
/ | / |  |  |  | √
/ | / |  |  |  | √
/ | / |  |  |  | √
/ | / |  |  |  | √
/ | / |  |  |  | √
/ | / |  |  |  | √
/ | / |  |  |  | √
/ | / |  |  |  | √
/ | / |  |  |  | √
/ | / |  |  |  | √
/ | / |  |  |  | √
/ | / |  |  |  | √
/ | / |  |  |  | √
/ | / |  |  |  | √
/ | / |  |  |  | √
/ | / |  |  |  |  | √
/ | / |  |  |  |  | √
/ | / |  |  |  |  | √
/ | / |  |  |  |  | √
/ | / |  |  |  |  | √
/ | / |  |  |  |  | √ | √
/ | / |  |  |  |  | √ | √
/ | / |  |  |  |  | √ | √
/ | / |  |  |  |  | √ | √
/ | / |  |  |  |  | √ | √
/ | / | [5 empty] | √
/ | / | [5 empty] | √
/ | / |  |  |  |  | √
/ | / |  |  |  |  | √
/ | / |  |  |  |  | √
/ | / |  |  |  |  | √
/ | / |  |  |  |  | √
/ | / |  |  |  |  | √
/ | / |  |  |  |  | √
/ | / |  |  |  |  | √
/ | / |  |  |  |  | √ | √
/ | / |  |  |  |  | √ | √
Note on A1: pdc10: 用户需求顺序不要改
Note on I1: 用”章节号+名称”作跟踪
Note on K2: 图纸：图号 代码：.cpp/.h
Note on M2: 到单元模块级别
Note on S2: 方案、用例(模块)、报告等所有支持性资料
Note on T2: 方案、用例(模块)、报告等所有支持性资料
Note on U2: 方案、用例(模块)、报告等所有支持性资料

## 质量原模板
可追溯性跟踪表
产品名称：模块化手术导引系统 |  |  |  |  | 产品型号：MS-001 |  |  |  | 编制人/日期：
文件号： |  |  |  |  | 文件版本号：V1.0 |  |  |  | 复核人/日期：
序号 | 用户需求 ID | 风险分析 | 技术需求 ID | 概要设计 文件及其章节号 | 详细设计 文件及其章节号 | 单元模块名称 |  | 验证与确认
[6 empty] | 硬件 | 软件 | 单元测试 用例ID | 集成测试 用例ID | 系统测试 用例ID | 产品验证报告 | 用户测试 文件及其章节号
填写说明：1.风险分析中填写危险（源）标识；2.软件源代码追溯至软件单元（列明名称），填入单元模块-软件栏中。