项目编号：MS-002

MS-002

技术可行性分析报告

编制/日期：

审核/日期：

批准/日期：

杭州三坛医疗科技有限公司

目录

1. 产品概述	4

1.1. 产品组成	4

1.2. 整体实现过程	4

1.2.1. CT-X片配准流程	4

1.2.2. 纯二维图像配准流程	4

2. 产品设计目标	5

2.1. A台车	5

2.2. B台车	6

2.3. C台车	7

2.4. 器械工具包	8

3. 技术分析	9

3.1. 电脑主机	9

3.2. 机械臂	9

3.3. 导航相机系统	10

3.3.1. 双目相机	10

3.3.2. 定位标记	12

3.4. 规划与控制软件	15

3.4.1. 软件工作流	16

3.5. 配准方案	16

3.5.1. CT-X光配准	16

3.5.2. 纯二维配准	17

3.6. 器械工具包	17

3.6.1. 配准板	17

3.6.2. 定位器	18

3.6.3. 套筒	18

3.6.4. 标记球和参考架	19

3.7. 关键技术	19

3.8. 技术可行性分析小结	19

4. 引用	19

产品概述

产品组成

该产品由三台车（A台车、B台车、C台车）和器械工具包组成。

其中，A台车包含：导航相机+显示器+电脑主机+UPS+键鼠；

B台车包含：机械臂+UPS；

C台车包含：显示器。

整体实现过程

CT-X片配准流程

- 在术前CT中进行手术规划，制定手术方案。

- 术中做正/侧位X光图像采集，计算患者、机械臂、C臂机和导航相机之间的空间位置关系。

- 再将术中患者病灶X光图像与术前的CT做配准，将CT坐标系统一到导航相机坐标系中。

- 根据规划好的通道数据计算出机械臂的定位数据并发送至软件，机械臂控制器计算出最优路径，进行空间定位。

- 医生依据机械臂建立的空间定位通道，手动置钉。导航相机实时监测机械臂和患者的相对位置，当患者姿态发生变动，机械臂位置进行相应修正。

- 置钉时，通过导航相机监测手术工具的位置，进行可视化的术中实时导航。

纯二维图像配准流程

- 术中拍摄2-3个不同位置、不同角度的X片，在X片上进行手术规划，制定手术方案。导航相机实时监测、记录机械臂、C臂机与患者的相对位置。

- 根据规划数据计算三维定位通道和机械臂的定位数据，将定位数据发送至软件，机械臂控制器计算出最优路径，进行空间定位。

- 医生依据机械臂建立的空间定位通道，手动置钉。导航相机实时监测机械臂和患者的相对位置，当患者姿态发生变动，机械臂位置进行相应修正。

- 置钉时，通过导航相机监测手术工具的位置，进行实时可视化的术中导航。

产品设计目标

A台车

| 编号 | 指标项目 | 理想目标 | 最低目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主要功能 | - 跟踪患者、机械臂、C臂机、手术器械的姿态，计算相对位置 - 承载规划与控制软件 - 与C台车进行有线通信 - 控制机械臂 | - 跟踪患者、机械臂、C臂机、手术器械的姿态，计算相对位置 - 承载规划与控制软件 - 与C台车进行有线通信 - 控制机械臂 |
| 2 | 适配性 | 1）适配规划与控制软件 2）适配手术器械中的标记物 | 1）适配规划与控制软件 2）适配手术器械中的标记物 |
| 3 | 连接方式 | - 与B台车通过电源线、数据线连接 - 与C台车有线连接 - 与C臂机主控台车通过网线连接 | - 与B台车通过电源线、数据线连接 - 与C台车有线连接 - 与C臂机主控台车通过网线连接 |
| 4 | 组份 | 导航相机、医用悬臂、显示器、主机、医用台车、UPS、鼠标、键盘 | 导航相机、医用悬臂、显示器、主机、医用台车、UPS、鼠标、键盘 |
| 5 | 跟踪精度 | 0.12mm | 0.20mm |
| 6 | 跟踪帧率 | 250Hz | 20Hz |
| 7 | 工作范围 |  |  |
| 8 | 主机配置 | / | / |

B台车

| 编号 | 指标项目 | 理想目标 | 最低目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主要功能 | 1）接受定位 2）手术路径定位导航 3）配合X片校准 4）把持定位 | 1）接受定位 2）手术路径定位导航 3）配合X片校准 |
| 2 | 适用环境 | 手术室 | 手术室 |
| 3 | 组份 | 机械臂、医用台车、UPS | 机械臂、医用台车、UPS |
| 4 | 连接方式 | - 与A台车通过电源线、数据线连接 - 与C台车有线连接 | - 与A台车通过电源线、数据线连接 - 与C台车有线连接 |
| 5 | 裸机重量 | ≤150kg | ≤200kg |
| 6 | 包装方式 | 独立包装，非无菌提供 | 独立包装，非无菌提供 |
| 7 | 自由度 | 7个 | 6个 |
| 8 | 额定负载 | 7kg | 5kg |
| 9 | 臂展 | 850mm | 800mm |
| 10 | 位置重复性 | ±0.05mm | ±0.2mm |
| 11 | 力控方式 | 各关节转矩传感 | 末端六维力传感 |
| 12 | 力测量精度 | 1.5N | 4N |
| 13 | 定位线性精度 | ≤1.0mm | ≤1.5mm |
| 14 | 定位角度精度 | ≤1.0° | ≤1.5° |

C台车

| 编号 | 指标项目 | 理想目标 | 最低目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主要功能 | 为医生、跟台人员提供进行手术规划、软件操控的平台 | 为医生、跟台人员提供进行手术规划、软件操控的平台 |
| 2 | 适用环境 | 手术室 | 手术室 |
| 3 | 适配性 | 适配A台车 | 适配A台车 |
| 4 | 组份 | 显示器、医用台车 | 显示器、医用台车 |
| 5 | 连接方式 | 与A台车有线连接 | 与A台车有线连接 |
| 6 | 软件功能 | 操控A台车 | 操控A台车 |

器械工具包

| 编号 | 指标项目 | 理想目标 | 最低目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主要功能 | 1）为术中X片配准提供工具 2）为手术器械（开路锥、克氏针、螺钉等）提供手术通道 3）为患者、机械臂、C臂机、手术器械提供标记物，以供导航相机追踪 | 1）为术中X片配准提供工具 2）为手术器械（开路锥、克氏针、螺钉等）提供手术通道 3）为患者、机械臂、C臂机、手术器械提供标记物，以供导航相机追踪 |
| 2 | 适配性 | 适配MS-002机械臂与导航相机 | 适配MS-002机械臂与导航相机 |
| 3 | 组分 | 配准板、定位器、套筒、标记球、参考架等 | 配准板、定位器、套筒、标记球、参考架等 |
| 4 | 连接方式 | - 配准板与机械臂/C臂机刚性连接 - 定位器与机械臂末端刚性连接 - 套筒与定位器连接 - 标记球与参考架连接 - 参考架与患者（体表/骨骼）、机械臂、配准板、手术器械连接 | - 配准板与机械臂/C臂机刚性连接 - 定位器与机械臂末端刚性连接 - 套筒与定位器连接 - 标记球与参考架连接 - 参考架与患者（体表/骨骼）、机械臂、配准板、手术器械连接 |
| 5 | 包装方式 | 独立包装，非无菌提供 | 独立包装，非无菌提供 |

技术分析

本文所述的装置中，所涉及的相关硬件、机械技术、软件算法和界面开发，在技术层面上实现较为成熟。

涉及到结构相关的组成部分，已通过开发的demo版本验证和上一代产品（MS-001）的技术改进、叠加或堆砌。部分结构组件，可以从市场采购或者通过供应商定制。

电脑主机

市面上的电脑主机（品牌机、组装机等）可以满足MS-002主机的功能需求，可以从市场采购或者要求供应商定制；

机械臂

机械臂系统可以从市场采购或者要求供应商定制。对于其操作软件，需进行后续的二次开发。

| 参数 | UR5e | 史陶比尔 TX2-60L | 库卡 LBR Med 7 /14 | 珞石 xMate7 Pro |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 自由度 | 6个 | 6个 | 7个 | 7个 |
| 有效负载 | 5kg | 5kg | 7kg/14kg | 7kg |
| 臂展 | 850mm | 920mm | 800mm/820mm | 850mm |
| 位置重复性 | ±0.03mm | ±0.03mm | ±0.1mm/0.15mm | ±0.03mm |
| 自重 | 20.7kg | 52.9kg | 25.5kg/32.3kg | 29kg |
| 力控方式 | 末端六维力传感 | 末端六维力传感 | 各关节转矩传感 | 各关节转矩传感 |
| 力测量精度 | 4N | / | 1.5N | 0.1N |
| 控制箱尺寸 | 254 x460 x449 mm | 297 x 445 x 365mm | 182x 320 x 320mm | 0（控制板内置在关节中） |
| 防护等级 | IP54 | IP67 | IP54 | IP40 |
| 编程环境 | UR自有脚本语言 | VAL 3 机器语言 | Java | C++ |
| 价格 | 18w | / | / | 19.8w |

根据以上调研表，选择机械臂型号：UR5e。可以满足MS-002功能需求，且开发难度低、开发时间短、供货稳定、价格合适。

导航相机系统

导航相机可以从市场采购或者要求供应商定制。

双目相机

- 采用红外光光学追踪相机，追踪体表标记物的方法开发独立的模块化产品。——类天玑1代、博医来。

- 采用光学追踪相机，追踪体表标记物的方法开发独立的模块化产品。——类HRS Navigation、骨折复位系统。

基于原材料成本、技术成熟度和开发时间考虑，技术上可采用NDI公司的Polaris双目相机或艾目易公司的双目相机产品。经测试，上述两款产品在成本、定位精度、稳定性上相对有优势。

定位标记

定位标记分为机械臂标记、人体标记与器械标记。

机械臂标记

因机械臂在术中移动较为复杂，需考虑机械臂旋转时始终保持双目相机对标记球的追踪定位：

- 机械臂标记安装在机械臂台车上，双目相机追踪定位台车位置，再由机械臂计算自身绝对位置，间接得到机械臂末端的位置。示例：Rosa One。

优势：无需设计异形标记球排列，且固定方式简单；

劣势：如机械臂自身绝对定位精度不佳，则可能术中定位误差较大。

- 机械臂标记安装在机械臂末端，双目相机直接追踪定位机械臂末端位置。示例：天智航、globus等。

优势：定位精度无需依靠机械臂自身定位精度。

劣势：需设计异形标记球排列，设计、安装有难度；

总结：机械臂台车标记物的方案导致系统精度依赖于机械臂绝对定位精度，风险较大，故采用机械臂法兰端标记物方案。

需要设计一款机械臂末端的标记球，与机械臂法兰嵌套，且能保证机械臂旋转到任意角度时均可被双目相机识别。

此方案已在demo版本开发中部分实现，但是结构仍需优化。详见《MS-002 Demo验证报告》。

人体标记

术中需要时刻追踪监测患者体位，因此人体标记与人体连接，且标记物与人体相对位置保持固定。

- 侵入式人体标记：标记物植入人体，与骨骼进行刚性连接。示例：Rosa、globus、天智航等。

优势：与骨骼连接，稳定性较好，无需设计异形排列的标记球。

劣势：侵入式，对人体有损害。

- 体表式人体标记：贴在患者体表，非侵入式的标记物。示例：史赛克。

优势：非侵入式，对人体无损害；

劣势：开发难度大；贴在体表，与人体骨骼间可能发生相对位移；需要主动发光式的标记物。

总结：侵入式人体标记物市面上已有成熟设计，开发难度较小；非侵入式人体标记物开发难度较大。鉴于开发难度和项目周期，采用侵入式人体标记物较为适宜。

器械标记

安装在手术器械末端的标记物，用于双目相机对器械的追踪定位。

规划与控制软件

规划与控制软件的开发涉及UI设计、界面。

软件工作流

软件工作流程如下图所示：

其中的软件流程与框架，在MS-001的规划软件与导引软件的开发过程中均有技术积累，整体开发难度、时间可控。

配准方案

CT-X光配准

此方案原理、工作流程与产品MS-001相同。

- 针对脊柱适应症的技术方案较为成熟，无需重复开发；

- 针对非脊柱区域的骨科适应症，需要开发非脊柱区域的自动配准方法，或仅保留手动配准方式。

纯二维配准

此方案无需术前CT，仅用术中X片，结合配准板、导航相机就能实现相对空间位置的计算。如下图所示：

此方案已通过demo版本验证可行，详见《MS-002 Demo验证报告》。

器械工具包

器械工具包的组成为配准板、定位器、套筒、标记球、参考架等。

配准板

- 配准板安装于机械臂末端。

医生术中手动拖动机械臂进行正侧位摆位并拍摄X片，X片同时显影配准板双层板上的钢珠球。通过钢珠球排列与人体骨骼在X片上的相对位置，计算出机械臂与患者的实际空间坐标相对关系。

此配准板方案在MS-001产品中已得到验证，易于实现。

- 配准板安装于C臂机影增位置或平板位置。

此方案相对于机械臂末端方案，减少了拖动机械臂摆位的操作；机械臂、C臂机的相对位置由导航相机计算得出。

配准板造型如下图红框所示：

此方案已经过demo版本的验证，详见《MS-002 Demo验证报告》。

定位器

定位器一端与机械臂末端法兰刚性连接，另一端与各型号套筒嵌套。定位器可进行高温灭菌。

定位器方案已在公司原有产品中得到充分验证，设计难度低。

套筒

套筒嵌套在定位器上，形成一个进针通道；医生通过套筒进行克氏针、螺钉等器械的置入。

套筒涵盖多种规格，可匹配市面上常见的克氏针、螺钉；同时，套筒按长度可分为长套筒与短套筒：短套筒在术中不进入人体，仅起通道定位作用；而长套筒末端可抵在人体骨骼表面，预防滑针等现象。

套筒方案已在公司原有产品中得到充分验证，设计难度低。

标记球和参考架

见本文《3.3.2.定位标记》。

关键技术

| 序号 | 项目 | 关键技术 | 解决方案 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CT-X片配准 | 非脊柱区域的自动配准算法 | 现有MS-001配准方案改良 |
| 2 | CT处理 | CT的半自动分割 | 区域生长算法；已有原型 |
| 3 | 纯二维配准 | 多张二维X光图像的3D定位技术 | 已在demo版本上实现 |
| 4 | 手眼标定 | 基于双目相机的空间位置计算与追踪导航 | 已在demo版本上实现 |
| 5 | 机械臂控制 | 对控制软件的二次开发 | 沿用原有MS-001使用的机械臂，已有开发经验 |
| 6 | X片处理 | X光图像的畸变校准 | 已有矫正算法；进行优化 |

技术可行性分析小结

本项目所涉及的技术均在技术可控范围之内，也在公司技术团队目前的技术能力范围之内，因此本项目从技术实现方面是可行的。

引用

《MS-002 Demo验证报告》